Załącznik nr 2 do SIWZ

(wzór)

…………………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa: ……………………………………………………………………………………….....…

Adres: ul. ………………………………………………………………………………...……..…

Kod: ................... miasto: ................................................. województwo: ......................................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ……………….……….…

…………………………………………………………………………………………….….…….

Numer telefonu: ………………………………………………………………………..……..……

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję: ………………………………

Osoba upoważniona do kontaktów …………………………, tel. …………………………..……

NIP: ..............................................................., REGON: .................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę pojemników do pobierania 
i preparatyki krwi” - znak postępowania: ZP/PN-2/19:

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte, a także uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

2.	Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

2.1	* Część 1 – Dostawa pojemników pustych á 600 ml:

1)	Specyfikacja cenowa:

| Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za szt. (w zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (w zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2x3 | 6=5+kwota podatku VAT |
| ##### Pojemniki puste á 600 ml Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Kraj pochodzenia: ........................ Numer katalogowy: ...................... Nazwa na fakturze: ....................... | 8 000 |  |  |  |  |

*należy wypełnić jeżeli dotyczy

łączna wartość brutto (wartość brutto z kolumny nr 6 tabeli): .................................. zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym ......... % VAT

netto: ......................................... zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

      - Oświadczamy, iż oferujemy dostawę w terminie:

- *14 dni kalendarzowych

- *11 dni kalendarzowych

- *9 dni kalendarzowych

- *7 dni kalendarzowych

- *do 5 dni kalendarzowych, tj. w terminie …. dni kalendarzowych (należy podać ilość dni)

licząc od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

* niepotrzebne skreślić

2.2	*Część 2 – Dostawa pojemników pustych á 1000 ml:

1)	Specyfikacja cenowa:

| Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za szt. (w zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (w zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2x3 | 6=5+kwota podatku VAT |
| ##### Pojemniki puste á 1000 ml Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Kraj pochodzenia: ........................ Numer katalogowy: ...................... Nazwa na fakturze: ....................... | 400 |  |  |  |  |

*należy wypełnić jeżeli dotyczy

łączna wartość brutto (wartość brutto z kolumny nr 6 tabeli): .................................. zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym ......... % VAT

netto: ......................................... zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

2)	Oświadczamy, iż oferujemy dostawę w terminie:

        - *14 dni kalendarzowych

        - *11 dni kalendarzowych

        - *9 dni kalendarzowych

        - *7 dni kalendarzowych

        - *do 5 dni kalendarzowych, tj. w terminie …. dni kalendarzowych (należy podać ilość dni)

licząc od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

* niepotrzebne skreślić

2.3 *Część 3 – Dostawa pojemników pustych płytkowych á 1000 - 1300 ml:

1)	Specyfikacja cenowa:

| Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za szt. (w zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (w zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2x3 | 6=5+kwota podatku VAT |
| ##### Pojemniki puste á 1000 - 1300 ml Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Kraj pochodzenia: ........................ Numer katalogowy: ...................... Nazwa na fakturze: ....................... | 200 |  |  |  |  |

*należy wypełnić jeżeli dotyczy

łączna wartość brutto (wartość brutto z kolumny nr 6 tabeli): .................................. zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym ......... % VAT

netto: ......................................... zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

2)	Oświadczamy, iż oferujemy dostawę w terminie:

- *14 dni kalendarzowych

- *11 dni kalendarzowych

- *9 dni kalendarzowych

- *7 dni kalendarzowych

- *do 5 dni kalendarzowych, tj. w terminie …. dni kalendarzowych (należy podać ilość dni)

licząc od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

* niepotrzebne skreślić

2.4 *Część 4 – Dostawa pojemników poczwórnych góra-dół RW 450/2 x 400 ml do 600 ml 
z dodatkowym pojemnikiem na osocze:

1)	Specyfikacja cenowa:

| Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za szt. (w zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (w zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2x3 | 6=5+kwota podatku VAT |
| Pojemniki poczwórne góra – dół RW 450/2 x 400 ml do 600 ml z dodatkowym pojemnikiem na osocze Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Kraj pochodzenia: ........................ Numer katalogowy: ...................... Nazwa na fakturze: ....................... | 1 000 |  |  |  |  |

*należy wypełnić jeżeli dotyczy

łączna wartość brutto (wartość brutto z kolumny nr 6 tabeli): .................................. zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym ......... % VAT

netto: ......................................... zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

2) Oświadczamy, że:

  - * oferowany przez nas przedmiot zamówienia umożliwia automatyczne przełamywanie króćców zestawów do pobierania krwi pełnej podczas rozdziału na posiadanych przez Zamawiającego prasach automatycznych Compomat G5 Fresenius

  - * oferowany przez nas przedmiot zamówienia nie daje możliwości automatycznego przełamywania króćców zestawów do pobierania krwi pełnej podczas rozdziału 
na posiadanych przez Zamawiającego prasach automatycznych Compomat G5 Fresenius.

* niepotrzebne skreśli

2.5)	*Część 5 – Dostawa pojemników poczwórnych góra-dół RW 450/2 x 400 ml do 600 ml 
z filtrem in line do KKCz:

1)	Specyfikacja cenowa:

| Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za szt. (w zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (w zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2x3 | 6=5+kwota podatku VAT |
| Pojemniki poczwórne góra – dół RW 450/2 x 400 ml do 600 ml z filtrem in line do KKCz Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Kraj pochodzenia: ........................ Numer katalogowy: ...................... Nazwa na fakturze: ....................... | 8 000 |  |  |  |  |

*należy wypełnić jeżeli dotyczy

łączna wartość brutto (wartość brutto z kolumny nr 6 tabeli): .................................. zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym ......... % VAT

netto: ......................................... zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

2) Oświadczamy, że:

  - * oferowany przez nas przedmiot zamówienia umożliwia automatyczne przełamywanie króćców zestawów do pobierania krwi pełnej podczas rozdziału na posiadanych przez Zamawiającego prasach automatycznych Compomat G5 Fresenius

  - * oferowany przez nas przedmiot zamówienia nie daje możliwości automatycznego przełamywania króćców zestawów do pobierania krwi pełnej podczas rozdziału 
na posiadanych przez Zamawiającego prasach automatycznych Compomat G5 Fresenius.

* niepotrzebne skreślić

2.6	*Część 6 – Dostawa pojemników potrójnych góra-dół RW 450/2 x 400 ml do 600 ml:

1)	Specyfikacja cenowa:

| Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za szt. (w zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (w zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2x3 | 6=5+kwota podatku VAT |
| Pojemniki potrójnych góra – dół RW 450/2 x 400 ml do 600 ml Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Kraj pochodzenia: ........................ Numer katalogowy: ...................... Nazwa na fakturze: ....................... | 17 000 |  |  |  |  |

*należy wypełnić jeżeli dotyczy

łączna wartość brutto (wartość brutto z kolumny nr 6 tabeli): .................................. zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym ......... % VAT

netto: ......................................... zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

2) Oświadczamy, że:

  - * oferowany przez nas przedmiot zamówienia umożliwia automatyczne przełamywanie króćców zestawów do pobierania krwi pełnej podczas rozdziału na posiadanych przez Zamawiającego prasach automatycznych Compomat G5 Fresenius

  - * oferowany przez nas przedmiot zamówienia nie daje możliwości automatycznego przełamywania króćców zestawów do pobierania krwi pełnej podczas rozdziału 
na posiadanych przez Zamawiającego prasach automatycznych Compomat G5 Fresenius.

* niepotrzebne skreślić

3.	Oświadczamy, iż:

1)	ceny netto podane w pkt 2 nie ulegną podwyższeniu przez w okresie obowiązywania umowy;

2)	akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w SIWZ;

3)	akceptujemy warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

4.	*Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej.

* jeżeli dotyczy

5.	Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od terminu składania ofert określonego w SIWZ.

6.	Oświadczamy, iż zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	Oświadczamy, iż:

1)	*zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie

2)	*zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia

| L.p. | Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez podwykonawcę** | Firma podwykonawcy (nazwa, pod którą działa)*** |
| --- | --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

** Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

*** Wykonawca jest zobowiązany podać firmę podwykonawcy, o ile jest to wiadome

8.	Oświadczamy, iż jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem1):

1)	*tak

2)	*nie

* niepotrzebne skreślić

9.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3)

1)	*tak

2)	*nie

3)  *nie dotyczy

* niepotrzebne skreślić

10.	Wadium w kwocie ……………… zł zostało wniesione w dniu ………… w formie …………………………………………...... .

1) Numer konta, na które należy dokonać zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej, 
po zakończeniu postępowania: ..................................................................................................

2) Adres, na który należy dokonać zwrotu wadium wniesionego w innej formie niż pieniężna, 
po zakończeniu postępowania: ..................................................................................................

11.	Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

12.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1)	………………………………………..

2)	………………………………………..

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

1)	Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.L 124 z 20.5.2003, s. 36). Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów euro.

2)	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3)	Jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 3 do SIWZ

(wzór)

…………………………………….…

/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie Wykonawcy*

składane na podstawie art. 25a ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę pojemników do pobierania i preparatyki krwi” znak postępowania: ZP/PN-2/19 oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .............................. ustawy Pzp**. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ....................................

...................................................................................................................................................................

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji za wprowadzenie Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

_________________________

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, niniejsze Oświadczenie powinno być złożone przez każdego z Wykonawców indywidualnie

** należy podać podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp

## Załącznik nr 4 do SIWZ

(wzór)

Specyfikacja przedmiotowa oferowanego przedmiotu zamówienia

- Część 1 – Dostawa pojemników pustych á 600 ml w ilości 8 000 szt. * )

| Lp. | Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego): | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budowa: pojemnik pusty o pojemności 600 ml ± 10% z drenem o długości minimum 20 cm. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zastosowanie: do preparatyki krwi i jej składników. | TAK / NIE *) |  |
|  | Dren pojemnika długości min. 20 cm, zakończony igłą plastikową typu „SPIKE", na drenie umieszczony plastikowy zacisk umożliwiający natychmiastowe zatrzymanie przepływu w drenie. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pojemników z drenem bez plastikowego zacisku. | TAK / NIE *) | dren: - z plastikowym zaciskiem*) - bez plastikowego zacisku*) |
|  | Wszystkie dreny muszą być elastyczne, umożliwiać łatwe rolowanie i skuteczne zadziałanie posiadanych zgrzewarek. | TAK / NIE *) |  |
|  | Średnica drenów winna mieć wymiary zapewniające wzajemną kompatybilność drenów różnych pojemników, aby umożliwić ich połączenia w układzie otwartym i zamkniętym. | TAK / NIE *) |  |
|  | Możliwość wirowania pojemników z siłą 5000 g przez 6 minut w temperaturze (+) 4oC lub (+) 22oC przy objętości zawartego składnika 600 ml ± 10%. | TAK / NIE *) |  |
|  | Tworzywo, z którego wykonane są pojemniki musi być przejrzyste, umożliwiać wizualną ocenę pojemnika i składnika znajdującego się w pojemniku oraz powinno zapewniać możliwość zamrażania szokowego w temperaturze min. (-) 600C i bezpiecznego przechowywania w temperaturze poniżej (-) 250C do (-) 900C z zachowaniem elastyczności i jałowości pojemnika. | TAK / NIE *) |  |
|  | Na wszystkich pojemnikach muszą być trwale umocowane etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania oraz, których nie może zerwać użytkownik. Etykieta robocza winna mieć wymiary umożliwiające przyklejenie na nich etykiety głównej o wymiarach 10,16 cm x 10,16 cm - zgodnej z wymaganiami ISBT 128 (międzynarodowy standard oznakowania krwi i jej składników). | TAK / NIE *) |  |
|  | Etykieta macierzysta musi posiadać znak CE oraz kody kreskowe odpowiadające wymogom standardu ISBT – 128 lub EAN 128. Etykiety muszą mieć również wersję polską napisów i zawierać: 1) nazwę firmy i nazwę pojemnika (pojemność), 2) numer serii i typ pojemnika w postaci literowo-cyfrowej, 3) datę ważności. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemników z datą ważności umieszczoną na opakowaniu indywidualnym pojemnika. Zamawiający dopuszcza etykiety z piktogramami zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów. Zamawiający dopuszcza etykiety wielojęzyczne, w tym w języku angielskim, pod warunkiem dołączenia do każdego kartonu pojemników instrukcji w języku polskim. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki winny zawierać co najmniej 2 porty zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. | TAK / NIE *) |  |
|  | Centralnie na dolnej krawędzi pojemnika, powinno znajdować się podłużne nacięcie materiału pojemnika, umożliwiające zawieszanie pojemników na haczykach statywów transfuzyjnych. | TAK / NIE *) |  |
|  | Każdy pojedynczy pojemnik musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym zachowanie jałowości i apyrogenności pojemników, oraz odpowiednie warunki przechowywania. Pojedyncze zestawy muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Jedno opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być oznakowane etykietą zawierającą minimum następujące dane: nazwa producenta, nazwa pojemników, numer serii, data ważności, informacje o warunkach przechowywania - magazynowania pojemników. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki muszą spełniać wymogi obecnie obowiązującej wersji monografii Farmakopea Europejska – Wykonawca poda w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 22 SIWZ pkt 22.1.1 ppkt 2.6), które parametry wymagane w monografii Farmakopea Europejska zostały podane kontroli. | TAK / NIE *) |  |
|  | Termin ważności pojemników – min. 18 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE *) | termin ważności pojemników: ….. m-cy |

*) - niepotrzebne skreślić

……………………………..

/miejscowość i data/                                                 ……………………......................................................……………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

- Część 2 – Dostawa pojemników pustych á 1 000 ml w ilości 400 szt.* )

| Lp. | Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego): | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budowa: pojemnik pusty o pojemności 1000 ml ± 10% z drenem o długości min. 40 cm. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zastosowanie: do preparatyki krwi i jej składników. | TAK / NIE *) |  |
|  | Dren pojemnika długości min. 40 cm, zakończony igłą plastikową typu „SPIKE", na drenie umieszczony plastikowy zacisk umożliwiający natychmiastowe zatrzymanie przepływu w drenie. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pojemników z drenem bez plastikowego zacisku. | TAK / NIE *) | dren: - z plastikowym zaciskiem*) - bez plastikowego zacisku*) |
|  | Wszystkie dreny muszą być elastyczne, umożliwiać łatwe rolowanie i skuteczne zadziałanie posiadanych zgrzewarek. | TAK / NIE *) |  |
|  | Średnica drenów winna mieć wymiary zapewniające wzajemną kompatybilność drenów różnych pojemników, aby umożliwić ich połączenia w układzie otwartym i zamkniętym. | TAK / NIE *) |  |
|  | Możliwość wirowania pojemników z siłą 5000 g przez 6 minut w temperaturze (+) 4 oC lub (+) 22oC przy objętości zawartego składnika 800 ml ± 10%. | TAK / NIE *) |  |
|  | Tworzywo, z którego wykonane są pojemniki musi być przejrzyste, umożliwiające wizualną ocenę pojemnika i składnika znajdującego się w pojemniku oraz winno zapewniać możliwość zamrażania szokowego w temperaturze min. (-) 600C i bezpiecznego przechowywania w temperaturze poniżej (-) 250C do (-) 900C z zachowaniem elastyczności i jałowości pojemnika. | TAK / NIE *) |  |
|  | Na wszystkich pojemnikach muszą być trwale umocowane etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania oraz, których nie może zerwać użytkownik. Etykieta robocza winna mieć wymiary umożliwiające przyklejenie na nich etykiety głównej o wymiarach 10,16 cm x 10,16 cm - zgodnej z wymaganiami ISBT 128 (międzynarodowy standard oznakowania krwi i jej składników). | TAK / NIE *) |  |
|  | Etykieta macierzysta musi posiadać znak CE oraz kody kreskowe odpowiadające wymogom standardu ISBT – 128 lub EAN 128. Etykiety muszą mieć również wersję polską napisów i zawierać: 1) nazwę firmy i nazwę pojemnika (pojemność), 2) numer serii i typ pojemnika w postaci literowo-cyfrowej, 3) datę ważności. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemników z datą ważności umieszczoną na opakowaniu indywidualnym pojemnika. Zamawiający dopuszcza etykiety z piktogramami zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów. Zamawiający dopuszcza etykiety wielojęzyczne, w tym w języku angielskim, pod warunkiem dołączenia do każdego kartonu pojemników instrukcji w języku polskim. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki winny zawierać co najmniej 2 porty zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. | TAK / NIE *) |  |
|  | Centralnie na dolnej krawędzi pojemnika, powinno znajdować się podłużne nacięcie materiału pojemnika, umożliwiające zawieszanie pojemników na haczykach statywów transfuzyjnych. | TAK / NIE *) |  |
|  | Każdy pojedynczy pojemnik musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym zachowanie jałowości i apyrogenności pojemników, oraz odpowiednie warunki przechowywania. Pojedyncze zestawy muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Jedno opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być oznakowane etykietą zawierającą minimum następujące dane: nazwa producenta, nazwa pojemników, numer serii, data ważności, informacje o warunkach przechowywania - magazynowania pojemników. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki muszą spełniać wymogi obecnie obowiązującej wersji monografii Farmakopea Europejska – Wykonawca poda w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 22 SIWZ pkt 22.1.1 ppkt 2.6), które parametry wymagane w monografii Farmakopea Europejska zostały podane kontroli. | TAK / NIE *) |  |
|  | Termin ważności pojemników – min. 18 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE *) | termin ważności pojemników: ….. m-cy |

*) - niepotrzebne skreślić

……………………………..

/miejscowość i data/                                                 ……………………......................................................……………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

- Część 3 – Dostawa pojemników pustych płytkowych á 1000 – 1300 ml w ilości 200 szt.* )

| Lp. | Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego): | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budowa: pojemnik pusty o pojemności 1000 - 1300 ml wykonany z tworzywa umożliwiającego wymianę gazową pomiędzy jego wnętrzem a środowiskiem. | TAK / NIE *) | ###### pojemność pojemnika: …... ml |
|  | Zastosowanie: do preparatyki krwi i jej składników, do przechowywania 1 jednostki koncentratu krwinek płytkowych z aferezy lub 1 do 6 jednostek zlewanych w temperaturze 20-24oC przez minimum 5 dni od daty donacji. | TAK / NIE *) |  |
|  | Wymagalny dren pojemnika długości min. 30 cm, zakończony jałowym zgrzewem, na drenie umieszczony plastikowy zacisk umożliwiający natychmiastowe zatrzymanie przepływu w drenie. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pojemników z drenem bez plastikowego zacisku. | TAK / NIE *) | dren: - z plastikowym zaciskiem*) - bez plastikowego zacisku*) |
|  | Wszystkie dreny muszą być elastyczne, umożliwiać łatwe rolowanie i skuteczne zadziałanie posiadanych zgrzewarek. | TAK / NIE *) |  |
|  | Średnica drenów winna mieć wymiary zapewniające wzajemną kompatybilność drenów różnych pojemników, aby umożliwić ich połączenia w układzie otwartym i zamkniętym. | TAK / NIE *) |  |
|  | Tworzywo, z którego wykonane są pojemniki musi być przejrzyste, umożliwiające wizualną ocenę pojemnika i składnika znajdującego się w pojemniku oraz wymianę gazową pomiędzy jego wnętrzem a środowiskiem. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki płytkowe muszą zapewniać przechowywanie koncentratu płytek krwi przez 5 dni od daty donacji. | TAK / NIE *) |  |
|  | Określenie przez Oferenta wymaganej maksymalnej koncentracji krwinek płytkowych przy 5-dniowym ich przechowywaniu, minimalnej i maksymalnej ilości przechowywanych krwinek płytkowych, które zapewniają utrzymanie pH składnika w ostatnim dniu przechowywania w granicach 6,4-7,4. | TAK / NIE *) |  |
|  | Na wszystkich pojemnikach muszą być trwale umocowane etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania oraz, których nie może zerwać użytkownik. Etykieta robocza winna mieć wymiary umożliwiające przyklejenie na nich etykiety głównej o wymiarach 10,16 cm x 10,16 cm - zgodnej z wymaganiami ISBT 128 (międzynarodowy standard oznakowania krwi i jej składników). | TAK / NIE *) |  |
|  | Etykieta macierzysta musi posiadać znak CE oraz kody kreskowe odpowiadające wymogom standardu ISBT – 128 lub EAN 128. Etykiety muszą mieć również wersję polską napisów i zawierać: 1) nazwę firmy i nazwę pojemnika (pojemność), 2) numer serii i typ pojemnika w postaci literowo-cyfrowej, 3) datę ważności. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemników z datą ważności umieszczoną na opakowaniu indywidualnym pojemnika. Zamawiający dopuszcza etykiety z piktogramami zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów. Zamawiający dopuszcza etykiety wielojęzyczne, w tym w języku angielskim, pod warunkiem dołączenia do każdego kartonu pojemników instrukcji w języku polskim. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki powinny zawierać co najmniej 2 porty zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. | TAK / NIE *) |  |
|  | Centralnie na dolnej krawędzi pojemnika, winno znajdować się podłużne nacięcie materiału pojemnika, umożliwiające zawieszanie pojemników na haczykach statywów transfuzyjnych. | TAK / NIE *) |  |
|  | Każdy pojedynczy pojemnik musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym zachowanie jałowości i apyrogenności pojemników, oraz odpowiednie warunki przechowywania. Pojedyncze zestawy muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Jedno opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być oznakowane etykietą zawierającą minimum następujące dane: nazwa producenta, nazwa pojemników, numer serii, data ważności, informacje o warunkach przechowywania - magazynowania pojemników. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki muszą spełniać wymogi obecnie obowiązującej wersji monografii Farmakopea Europejska – Wykonawca poda w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 22 SIWZ pkt 22.1.1 ppkt 2.6), które parametry wymagane w monografii Farmakopea Europejska zostały podane kontroli. | TAK / NIE *) |  |
|  | Termin ważności pojemników – min. 18 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE *) | termin ważności pojemników: ….. m-cy |

*) - niepotrzebne skreślić

……………………………..

/miejscowość i data/                                                 ……………………......................................................……………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

- Część 4 – Dostawa pojemników poczwórnych góra – dół RW 450/2 x 400 ml do 600 ml 
z dodatkowym pojemnikiem na osocze w ilości 1 000 szt.* )

| Lp. | Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego): | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw pojemników musi składać się z drenu do poboru krwi, pojemnika głównego i dwóch pojemników transferowych trwale i integralnie połączonych drenami zapewniającymi kontrolowany, zamknięty, jałowy i apyrogenny system przepływu między pojemnikami. | TAK / NIE *) |  |
|  | Budowa: pojemnik środkowy (główny) zawierający płyn konserwujący CPD1 w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami*/ do pobierania 450 ml ± 10% krwi + pojemnik dolny á 400-600 ml (transferowy przeznaczony do przechowywania KKCz2 przez 42 dni) zawierający RW3 w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami*/ (stopień hemolizy w KKCz <0,8% w ostatnim dniu przechowywania) + pusty pojemnik górny á 400-600 ml do produkcji i przechowywania FFP4. Pojemnik do pobierania musi posiadać połączony drenem z drenem czerpalnym dodatkowy pojemnik umożliwiający pobieranie próbek krwi z pierwszej porcji krwi przed donacją o pojemności min. 30 ml, z dołączonym uniwersalnym portem umożliwiającym pobór próbek krwi w systemie zamkniętym. */ „Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi” 1CPD – roztwór antykoagulantu do pobierania krwi o składzie zgodnym z Farmakopeą Europejską 2KKCz – koncentrat krwinek czerwonych 3RW – roztwór wzbogacający (o składzie spełniającym wymagania Farmakopei Europejskiej) do przedłużonego przechowywania krwi 4FFP – osocze świeżo mrożone. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zastosowanie: do pobierania krwi, do produkcji koncentratu krwinek czerwonych bez kożuszka leukocytarno-płytkowego w roztworze wzbogacającym, osocza świeżo mrożonego oraz kożuszka leukocytarno-płytkowego. | TAK / NIE *) |  |
|  | Dren czerpalny musi mieć długość min. 102 cm, zakończony ostrą igłą 16G, poddaną obróbce zwiększającej poślizg (np. silikonowanie). Konstrukcja igły musi gwarantować zapobieganie wycinaniu skóry, tkanki podskórnej i żyły (np. ostrze ścięte w dwóch płaszczyznach). Igła musi być szczelnie zabezpieczona zamkniętą osłonką w taki sposób, aby zdjęcie osłonki z ostrza było możliwe i łatwe bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Po przerwaniu łączenia osłonki z nasadą igły nie może być możliwe ponowne, trwałe zamocowanie osłonki na igłę. Zestaw winien posiadać dodatkową osłonkę zapewniającą zabezpieczenie igły po pobraniu (umożliwiającą bezpieczne usunięcie igły z ramienia dawcy) oraz jej nieodwracalne zablokowanie po zakończeniu donacji. W miejscu połączenia igły z drenem czerpalnym winien znajdować się wygodny, zapobiegający ślizganiu się palców, uchwyt umożliwiający dokonanie wkłucia do żyły. Od drenu czerpalnego na wysokości 18-35 cm, licząc od igły, winien odchodzić dren (odejście musi gwarantować komfort wkłucia), doprowadzający tzw. „Pierwszą Krew” do pojemniczka o pojemności min. 30 ml. Na drenie tym winien znajdować się otwarty zacisk plastikowy pozwalający na natychmiastowe przerwanie przepływu krwi. W miejscu połączenia drenu pojemnika na „Pierwszą Krew” i drenu czerpalnego, na jednym z tych drenów winien znajdować się komin z łatwo łamliwą membraną. Poniżej, w odległości około 5 cm od w/w połączenia na drenie czerpalnym winien znajdować się plastikowy zacisk pozwalający na natychmiastowe przerwanie przepływu krwi. Dren czerpalny musi umożliwiać pobranie „Pierwszej krwi” nierozcieńczonej antykoagulantem. Pojemnik do pobierania zw. „Pierwszej Krwi” winien mieć uniwersalny port w formie adaptera z centralnie umieszczoną igłą, zabezpieczoną w sposób uniemożliwiający samoistny wypływ krwi, umożliwiający pobranie próbek krwi dla probówek systemu zamkniętego. | TAK / NIE *) |  |
|  | Średnica drenów winna mieć wymiary zapewniające możliwość ich połączenia w układzie otwartym i zamkniętym. | TAK / NIE *) |  |
|  | Dren łączący pojemnik macierzysty z pustym transferowym na FFP musi umożliwiać preparatykę na prasach automatycznych i winien mieć długość min. 54 cm. Dren łączący pojemnik macierzysty z pojemnikiem odbiorczym na KKCz/RW musi umożliwiać preparatykę na prasach automatycznych i winien mieć długość min. 39 cm. Dodatkowy dren przy pojemniku transferowym na KKCz/RW musi umożliwiać wykonanie min. 6 pilotek i winien mieć długość min. 90 cm. Pojemnik główny na osocze powinien mieć dołączony dodatkowy pojemnik transferowy pusty, np. za pośrednictwem elementu typu Y. Łączna długość drenu pomiędzy pojemnikiem głównym na osocze a dodatkowym pojemnikiem transferowym na osocze winna wynosić minimum 50 cm. | TAK / NIE *) |  |
|  | Wszystkie dreny muszą być elastyczne, umożliwiać łatwe rolowanie i zadziałanie zacisków wagomieszarek po pobraniu pełnej donacji oraz zacisków pras automatycznych, a także skuteczne wykonywanie zgrzewów na zgrzewarkach różnego typu. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemnik transferowy do przechowywania osocza winien zapewniać możliwość zamrażania szokowego w temperaturze minimum (-) 60°C i bezpiecznego przechowywania osocza w temperaturze poniżej (-) 25°C do (–) 900C z zachowaniem elastyczności i jałowości pojemnika. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki muszą być odporne na wirowanie z przyspieszeniem min. 5000xg (w czasie min. 10 minut) przy objętości pobrania krwi 450 ml ± 10%. | TAK / NIE *) |  |
|  | Tworzywo, z którego wykonany jest pojemnik główny i pojemniki transferowe, musi być przejrzyste, umożliwiać wizualną ocenę płynu znajdującego się w pojemniku (w szczególności wykrycie zmętnień) oraz musi być przepuszczalne dla promieniowania IR używanego w optycznych detektorach wykorzystywanych pras (Compomat G5 Fresenius). | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojedyncze pojemniki/zestawy do pobierania krwi muszą być zamknięte w opakowaniach zabezpieczających - w jednym opakowaniu mogą być zabezpieczone maksymalnie dwa zestawy/pojemniki. W przypadku, gdy w jednym opakowaniu zabezpieczającym znajdują się dwa zestawy pojemników, po zużyciu jednego z nich drugi może być zużyty w czasie do 7 dni. Opakowanie zabezpieczające ma zapewnić zachowanie jałowości i apyrogenności pojemników/zestawów oraz odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania. Pojemniki/zestawy w opakowaniach zabezpieczających muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Jedno opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być oznakowane etykietą zawierającą minimum następujące dane: nazwa producenta, nazwa pojemników, numer serii, data ważności, informacje o warunkach przechowywania - magazynowania pojemników. | TAK / NIE *) |  |
|  | Co najmniej na pojemniku głównym, pojemnikach górnych do produkcji i przechowywania FFP oraz pojemniku dolnym przeznaczonym do przechowywania KKCz z RW muszą być trwale umocowane etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania. Etykieta robocza winna mieć wymiary umożliwiające przyklejanie na nich etykiety głównej o wymiarach 10,16 cm x 10,16 cm, zgodnej z wymaganiami ISBT 128 (międzynarodowy standard oznakowania krwi i jej składników). | TAK / NIE *) |  |
|  | Etykieta macierzysta musi posiadać znak CE oraz kody kreskowe odpowiadające wymogom standardu ISBT - 128. Etykiety muszą mieć również wersję polską napisów i zawierać: 1) nazwę firmy i nazwę pojemnika (pojemność), 2) informację o rodzaju płynu konserwującego i RW, 3) numer serii i typ pojemnika w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego, 4) datę ważności. Zamawiający dopuszcza etykiety z piktogramami zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki transferowe winny zawierać co najmniej 2 porty zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemnik główny u wyjścia drenu prowadzącego do górnego pojemnika transferowego pustego i pojemnik dolny na KKCz u wyjścia drenu łączącego go z pojemnikiem głównym, winny mieć kominy z membraną łatwo łamiącą się w czasie preparatyki. | TAK / NIE *) |  |
|  | Na górnej krawędzi pojemnika głównego, symetrycznie po dwóch stronach komina ujścia drenu łączącego pojemnik główny z pustym pojemnikiem na osocze winny znajdować się dwa otwory umożliwiające zawieszenie pojemnika na haczykach prasy automatycznej. | TAK / NIE *) |  |
|  | Na dolnej krawędzi pojemnika pustego na osocze i pojemnika na KKCz/RW, centralnie i na bocznych krawędziach winno znajdować się podłużne nacięcie materiału pojemnika, umożliwiające zawieszanie pojemników na haczykach statywów transfuzyjnych. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki, antykoagulant oraz roztwór wzbogacający muszą spełniać wymogi obecnie obowiązującej wersji monografii Farmakopea Europejska – Wykonawca poda w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 22 SIWZ pkt 22.1.1 ppkt 2.6), które parametry wymagane w monografii Farmakopea Europejska zostały podane kontroli. | TAK / NIE *) |  |
|  | Termin ważności pojemników – min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE *) | termin ważności pojemników: ….. m-cy |

*) - niepotrzebne skreślić

……………………………..

/miejscowość i data/                                                 ……………………......................................................……………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

- Część 5 – Dostawa pojemników poczwórnych góra – dół RW 450/2 x 400 ml do 600 ml 
z filtrem in line w ilości 8000 szt.* )

| Lp. | Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego): | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw pojemników musi składać się z drenu do poboru krwi, pojemnika głównego i trzech pojemników transferowych trwale i integralnie połączonych drenami zapewniającymi kontrolowany, zamknięty, jałowy i apyrogenny system przepływu między pojemnikami. | TAK / NIE *) |  |
|  | Budowa: pojemnik macierzysty, środkowy (główny) zawierający płyn konserwujący CPD1 w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami*/ do pobierania 450 ml ± 10% krwi + pusty pojemnik górny á 400-600 ml do produkcji i przechowywania FFP2 + pojemnik dolny á 400-600 ml na KKCz3, połączony z układem filtrującym (filtr typu „soft”) i pojemnikiem odbiorczym na ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych (przeznaczony do przechowywania UKKCz4/RW5 przez 42 dni), zawierającym RW5 w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami*/. Pojemnik do pobierania musi posiadać połączony drenem z drenem czerpalnym dodatkowy pojemnik umożliwiający pobieranie próbek krwi z pierwszej porcji krwi przed donacją o pojemności min. 30 ml, z dołączonym uniwersalnym portem umożliwiającym pobór próbek krwi w systemie zamkniętym. */ „Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi” 1CPD – roztwór antykoagulantu do pobierania krwi o składzie zgodnym z Farmakopeą Europejską 2FFP – osocze świeżo mrożone 3KKCz – koncentrat krwinek czerwonych 4UKKCz – ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych 5RW – roztwór wzbogacający (o składzie spełniającym wymagania Farmakopei Europejskiej) do przedłużonego przechowywania krwi. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zastosowanie: do pobierania krwi i produkcji ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych w roztworze wzbogacającym, kożuszka leukocytarno-płytkowego i osocza świeżo mrożonego. | TAK / NIE *) |  |
|  | Dren czerpalny musi mieć długość min. 102 cm, zakończony ostrą igłą 16G, poddaną obróbce zwiększającej poślizg (np. silikonowanie). Konstrukcja igły musi gwarantować zapobieganie wycinaniu skóry, tkanki podskórnej i żyły (np. ostrze ścięte w dwóch płaszczyznach). Igła musi być szczelnie zabezpieczona zamkniętą osłonką w taki sposób aby zdjęcie osłonki z ostrza było możliwe i łatwe bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Po przerwaniu łączenia osłonki z nasadą igły nie może być możliwe ponowne, trwałe zamocowanie osłonki na igłę. Zestaw winien posiadać dodatkową osłonkę zapewniającą zabezpieczenie igły po pobraniu - igła wyposażona w osłonkę umożliwiającą bezpieczne usunięcie igły z ramienia dawcy oraz jej nieodwracalne zablokowanie po zakończeniu donacji. W miejscu połączenia igły z drenem czerpalnym winien znajdować się wygodny, zapobiegający ślizganiu się palców, uchwyt umożliwiający dokonanie wkłucia do żyły. Od drenu czerpalnego na wysokości 18-35 cm, licząc od igły, powinien odchodzić dren (odejście musi gwarantować komfort wkłucia), doprowadzający tzw. „Pierwszą Krew” do pojemniczka o pojemności min. 30 ml. Na drenie tym powinien znajdować się otwarty zacisk plastikowy pozwalający na natychmiastowe przerwanie przepływu krwi. W miejscu połączenia drenu pojemnika na „Pierwszą Krew” i drenu czerpalnego, na jednym z tych drenów winien znajdować się komin z łatwo łamliwą membraną. Poniżej, w odległości około 5 cm od w/w połączenia na drenie czerpalnym winien znajdować się plastikowy zacisk pozwalający na natychmiastowe przerwanie przepływu krwi. Dren czerpalny musi umożliwiać pobranie „Pierwszej Krwi” nierozcieńczonej antykoagulantem. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemnik do pobierania tzw. „Pierwszej Krwi” winien mieć uniwersalny port w formie adaptera z centralnie umieszczoną igłą, zabezpieczoną w sposób uniemożliwiający samoistny wypływ krwi, umożliwiający pobranie próbek krwi dla probówek systemu próżniowego. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemnik odporny na wirowanie z przyspieszeniem min. 5000xg (w czasie min. 10 minut) przy objętości pogrania krwi 450 ml ± 10%. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemnik transferowy do przechowywania osocza winien zapewniać możliwość zamrażania szokowego w temperaturze minimum (-) 600C i bezpiecznego przechowywania osocza w temperaturze poniżej (-) 250C do (–) 900C z zachowaniem elastyczności i jałowości pojemnika. | TAK / NIE *) |  |
|  | Średnica drenów winna mieć wymiary zapewniające wzajemną kompatybilność drenów różnych pojemników, aby umożliwić ich połączenia w układzie otwartym i zamkniętym. | TAK / NIE *) |  |
|  | Dren łączący pojemnik macierzysty z pustym transferowym na FFP musi umożliwiać preparatykę na prasach automatycznych posiadanych przez Zamawiającego i winien mieć długość min. 54 cm. Dren łączący pojemnik macierzysty z pojemnikiem odbiorczym na KKCz/RW musi umożliwiać preparatykę na prasach automatycznych i winien mieć długość min. 39 cm. Dren łączący pojemnik z KKCz z pojemnikiem odbiorczym na UKKCz/RW musi mieć wbudowany filtr antyleukocytarny typu soft. Łączna długość drenu minimum 90 cm, winna zapewnić odpowiedni przepływ filtrowanego składnika. Dren przy pojemniku odbiorczym na UKKCz/RW musi umożliwiać wykonanie min. 4 pilotek, winien mieć długość min. 25 cm ± 3 cm. | TAK / NIE *) |  |
|  | Wszystkie dreny muszą być elastyczne, umożliwiać łatwe rolowanie i skuteczne zadziałanie zacisków wagomieszarek po pobraniu pełnej donacji oraz zacisków separatorów - pras do preparatyki krwi pełnej posiadanych przez Zamawiającego. | TAK / NIE *) |  |
|  | Tworzywo, z którego wykonany jest pojemnik główny i pojemniki transferowe musi być przejrzyste, umożliwiać wizualną ocenę płynu znajdującego się w pojemniku (w szczególności wykrycie zmętnień) oraz musi być przepuszczalne dla promieniowania IR używanego w optycznych detektorach wykorzystywanych pras (Compomat G5 Fresenius). | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki umożliwiające przechowywanie UKKCz z dodatkowym płynem wzbogacającym przez 42 dni – stopień hemolizy UKKCz <0,8% w ostatnim dniu przechowywania we wszystkich pojemnikach. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zastosowany w zestawie filtr leukocytarny do filtrowania KKCz, winien być co najmniej III generacji „soft”, liczba pozostałych w składniku po filtracji leukocytów winna być poniżej 1x106 w co najmniej 95% badanych jednostek, przy temperaturze filtrowanego składnika w (+) 22oC, czas filtracji uzyskanego UKKCz/RW nie dłuższy niż 30 minut. | TAK / NIE *) |  |
|  | Co najmniej na pojemniku głównym, pojemniku górnym do produkcji i przechowywania FFP oraz pojemniku dolnym przeznaczonym do przechowywania UKKCz z RW muszą być trwale umocowane etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania oraz, których nie może zerwać użytkownik. Etykieta robocza winna mieć wymiary umożliwiające przyklejenie na nich etykiety głównej o wymiarach 10,16 cm x 10,16 cm - zgodnej z wymaganiami ISBT 128 (międzynarodowy standard oznakowania krwi jej składników). | TAK / NIE *) |  |
|  | Etykieta macierzysta musi posiadać znak CE oraz kody kreskowe odpowiadające wymogom standardu ISBT - 128. Etykiety muszą mieć również wersję polską napisów i zawierać: 1) nazwę firmy i nazwę pojemnika (pojemność), 2) informację o rodzaju płynu konserwującego i RW, 3) numer serii i typ pojemnika w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego, 4) datę ważności. Zamawiający dopuszcza etykiety z piktogramami zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki na osocze i UKKCz/RW winny zawierać co najmniej 2 porty zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemnik główny u wyjścia drenu prowadzącego do górnego pojemnika transferowego pustego, pojemnik dolny na KKCz u wyjścia drenu łączącego go z pojemnikiem głównym i pojemnik na UKKCz/RW lub KKCz u wyjścia drenu łączącego go z układem filtracyjnym winny mieć kominy z łatwo łamiącą się w czasie preparatyki membraną. | TAK / NIE *) | Pojemnik na UKKCz/RW*)/pojemnik na KKCz*) u wyjścia drenu łączącego go z układem filtracyjnym winny mieć kominy z łatwo łamiącą się w czasie preparatyki membraną. |
|  | Na górnej krawędzi pojemnika głównego, symetrycznie po dwóch stronach komina ujścia drenu łączącego pojemnik główny z pustym pojemnikiem na osocze oraz na górnej krawędzi pojemnika na UKKCz/RW winny znajdować się dwa otwory umożliwiające zawieszenie pojemników na haczykach, np. prasy automatycznej. | TAK / NIE *) |  |
|  | Centralnie na dolnej krawędzi pojemnika pustego na osocze, pojemnika na KKCz i pojemnika na UKKCz/RW oraz na bocznych krawędziach pojemnika pustego na osocze i pojemnika na UKKCz/RW winno znajdować się podłużne nacięcie materiału pojemnika, umożliwiające zawieszanie pojemników na haczykach pras automatycznych, statywów filtarcyjnych i statywów transfuzyjnych. | TAK / NIE *) |  |
|  | Każdy pojedynczy pojemniki/zestawy do pobierania krwi musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniach zabezpieczającym, zapewniającym zachowanie jałowości i apyrogenności pojemników/ zestawów oraz odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania. Pojedyncze zestawy muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Jedno opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być oznakowane etykietą zawierającą minimum następujące dane: nazwa producenta, nazwa pojemników, numer serii, data ważności, informacje o warunkach przechowywania - magazynowania pojemników. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki, antykoagulant oraz roztwór wzbogacający muszą spełniać wymogi obecnie obowiązującej wersji monografii Farmakopea Europejska – Wykonawca poda w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 22 SIWZ pkt 22.1.1 ppkt 2.6), które parametry wymagane w monografii Farmakopea Europejska zostały podane kontroli. | TAK / NIE *) |  |
|  | Termin ważności pojemników – min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE *) | termin ważności pojemników: ….. m-cy |

*) - niepotrzebne skreślić

……………………………..

/miejscowość i data/                                                 ……………………......................................................……………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

- Część 6 – Dostawa pojemników potrójnych góra – dół RW 450/2 x 400 ml do 600 ml w ilości 17 000 szt.* )

| Lp. | Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego): | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw pojemników musi składać się z drenu do poboru krwi, pojemnika głównego i dwóch pojemników transferowych trwale i integralnie połączonych drenami zapewniającymi kontrolowany, zamknięty, jałowy i apyrogenny system przepływu między pojemnikami. | TAK / NIE *) |  |
|  | Budowa: pojemnik środkowy (główny) zawierający płyn konserwujący CPD1 w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami*/ do pobierania 450 ml ± 10% krwi + pojemnik dolny á 400-600 ml (transferowy przeznaczony do przechowywania KKCz2 przez 42 dni) zawierający RW3 w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami*/ (stopień hemolizy w KKCz <0,8% w ostatnim dniu przechowywania) + pusty pojemnik górny á 400-600 ml do produkcji i przechowywania FFP4. Pojemnik do pobierania musi posiadać połączony drenem z drenem czerpalnym dodatkowy pojemnik umożliwiający pobieranie próbek krwi z pierwszej porcji krwi przed donacją o pojemności min. 30 ml, z dołączonym uniwersalnym portem umożliwiającym pobór próbek krwi w systemie zamkniętym. */ „Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi” 1CPD – roztwór antykoagulantu do pobierania krwi o składzie zgodnym z Farmakopeą Europejską 2KKCz – koncentrat krwinek czerwonych 3RW – roztwór wzbogacający (o składzie spełniającym wymagania Farmakopei Europejskiej) do przedłużonego przechowywania krwi 4FFP – osocze świeżo mrożone. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zastosowanie: do pobierania krwi, do produkcji koncentratu krwinek czerwonych bez kożuszka leukocytarno-płytkowego w roztworze wzbogacającym, osocza świeżo mrożonego oraz kożuszka leukocytarno-płytkowego. | TAK / NIE *) |  |
|  | Dren czerpalny musi mieć długość min. 102 cm, zakończony ostrą igłą 16G, poddaną obróbce zwiększającej poślizg (np. silikonowanie). Konstrukcja igły musi gwarantować zapobieganie wycinaniu skóry, tkanki podskórnej i żyły (np. ostrze ścięte w dwóch płaszczyznach). Igła musi być szczelnie zabezpieczona zamkniętą osłonką w taki sposób, aby zdjęcie osłonki z ostrza było możliwe i łatwe bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Po przerwaniu łączenia osłonki z nasadą igły nie może być możliwe ponowne, trwałe zamocowanie osłonki na igłę. Zestaw winien posiadać dodatkową osłonkę zapewniającą zabezpieczenie igły po pobraniu (umożliwiającą bezpieczne usunięcie igły z ramienia dawcy) oraz jej nieodwracalne zablokowanie po zakończeniu donacji. W miejscu połączenia igły z drenem czerpalnym winien znajdować się wygodny, zapobiegający ślizganiu się palców, uchwyt umożliwiający dokonanie wkłucia do żyły. Od drenu czerpalnego na wysokości 18-35 cm, licząc od igły, winien odchodzić dren (odejście musi gwarantować komfort wkłucia), doprowadzający tzw. „Pierwszą Krew” do pojemniczka o pojemności min. 30 ml. Na drenie tym winien znajdować się otwarty zacisk plastikowy pozwalający na natychmiastowe przerwanie przepływu krwi. W miejscu połączenia drenu pojemnika na „Pierwszą Krew” i drenu czerpalnego, na jednym z tych drenów winien znajdować się komin z łatwo łamliwą membraną. Poniżej, w odległości około 5 cm od w/w połączenia na drenie czerpalnym winien znajdować się plastikowy zacisk pozwalający na natychmiastowe przerwanie przepływu krwi. Dren czerpalny musi umożliwiać pobranie „Pierwszej krwi” nierozcieńczonej antykoagulantem. Pojemnik do pobierania tzw. „Pierwszej Krwi” winien mieć uniwersalny port w formie adaptera z centralnie umieszczoną igłą, zabezpieczoną w sposób uniemożliwiający samoistny wypływ krwi, umożliwiający pobranie próbek krwi dla probówek systemu zamkniętego. | TAK / NIE *) |  |
|  | Średnica drenów winna mieć wymiary zapewniające możliwość ich połączenia w układzie otwartym i zamkniętym. | TAK / NIE *) |  |
|  | Dren łączący pojemnik macierzysty z pustym transferowym na FFP musi umożliwiać preparatykę na prasach automatycznych i winien mieć długość min. 54 cm. Dren łączący pojemnik macierzysty z pojemnikiem odbiorczym na KKCz/RW musi umożliwiać preparatykę na prasach automatycznych i winien mieć długość min. 39 cm. Dodatkowy dren przy pojemniku transferowym na KKCz/RW musi umożliwiać wykonanie min. 6 pilotek i winien mieć długość min. 90 cm. | TAK / NIE *) |  |
|  | Wszystkie dreny muszą być elastyczne, umożliwiać łatwe rolowanie i zadziałanie zacisków wagomieszarek po pobraniu pełnej donacji oraz zacisków pras automatycznych, a także skuteczne wykonywanie zgrzewów na zgrzewarkach różnego typu. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemnik transferowy do przechowywania osocza winien zapewniać możliwość zamrażania szokowego w temperaturze minimum (-) 60°C i bezpiecznego przechowywania osocza w temperaturze poniżej (-) 25°C do (–) 900C z zachowaniem elastyczności i jałowości pojemnika. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki muszą być odporne na wirowanie z przyspieszeniem min. 5000xg (w czasie min. 10 minut) przy objętości pobrania krwi 450 ml ± 10%. | TAK / NIE *) |  |
|  | Tworzywo, z którego wykonany jest pojemnik główny i pojemniki transferowe, musi być przejrzyste, umożliwiać wizualną ocenę płynu znajdującego się w pojemniku (w szczególności wykrycie zmętnień) oraz musi być przepuszczalne dla promieniowania IR używanego w optycznych detektorach wykorzystywanych pras (Compomat G5 Fresenius). | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojedyncze pojemniki/zestawy do pobierania krwi muszą być zamknięte w opakowaniach zabezpieczających - w jednym opakowaniu mogą być zabezpieczone maksymalnie dwa zestawy/pojemniki. W przypadku, gdy w jednym opakowaniu zabezpieczającym znajdują się dwa zestawy pojemników, po zużyciu jednego z nich drugi może być zużyty w czasie do 7 dni. Opakowanie zabezpieczające ma zapewnić zachowanie jałowości i apyrogenności pojemników/zestawów oraz odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania. Pojemniki/zestawy w opakowaniach zabezpieczających muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Jedno opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być oznakowane etykietą zawierającą minimum następujące dane: nazwa producenta, nazwa pojemników, numer serii, data ważności, informacje o warunkach przechowywania - magazynowania pojemników. | TAK / NIE *) |  |
|  | Na wszystkich pojemnikach muszą być trwale umocowane etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania. Etykieta robocza winna mieć wymiary umożliwiające przyklejanie na nich etykiety głównej o wymiarach 10,16 cm x 10,16 cm, zgodnej z wymaganiami ISBT 128 (międzynarodowy standard oznakowania krwi i jej składników). | TAK / NIE *) |  |
|  | Etykieta macierzysta musi posiadać znak CE oraz kody kreskowe odpowiadające wymogom standardu ISBT - 128. Etykiety muszą mieć również wersję polską napisów i zawierać: 1) nazwę firmy i nazwę pojemnika (pojemność), 2) informację o rodzaju płynu konserwującego i RW, 3) numer serii i typ pojemnika w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego, 4) datę ważności. Zamawiający dopuszcza etykiety z piktogramami zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki transferowe winny zawierać co najmniej 2 porty zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemnik główny u wyjścia drenu prowadzącego do górnego pojemnika transferowego pustego i pojemnik dolny na KKCz u wyjścia drenu łączącego go z pojemnikiem głównym, winny mieć kominy z membraną łatwo łamiącą się w czasie preparatyki. | TAK / NIE *) |  |
|  | Na górnej krawędzi pojemnika głównego, symetrycznie po dwóch stronach komina ujścia drenu łączącego pojemnik główny z pustym pojemnikiem na osocze winny znajdować się dwa otwory umożliwiające zawieszenie pojemnika na haczykach prasy automatycznej. | TAK / NIE *) |  |
|  | Na dolnej krawędzi pojemnika pustego na osocze i pojemnika na KKCz/RW, centralnie i na bocznych krawędziach winno znajdować się podłużne nacięcie materiału pojemnika, umożliwiające zawieszanie pojemników na haczykach statywów transfuzyjnych. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki, antykoagulant oraz roztwór wzbogacający muszą spełniać wymogi obecnie obowiązującej wersji monografii Farmakopea Europejska – Wykonawca poda w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 22 SIWZ pkt 22.1.1 ppkt 2.6), które parametry wymagane w monografii Farmakopea Europejska zostały podane kontroli. | TAK / NIE *) |  |
|  | Termin ważności pojemników – min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE *) | termin ważności pojemników: ….. m-cy |

*) - niepotrzebne skreślić

……………………………..

/miejscowość i data/                                                 ……………………......................................................……………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 5 do SIWZ

(wzór)

………………………........................

/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej - Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Ja/My niżej podpisany/-i:

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-2/19 na „Dostawę pojemników do pobierania i preparatyki krwi” oświadczam, że:

- należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018, poz. 798 t.j.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z nw. Wykonawcą/-mi uczestniczącym/-mi 
w postępowaniu*:

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

____________________________________________________________________________________________________

- nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018, poz. 798 t.j.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* należy wypełnić pkt 1) lub pkt 2)

** w sytuacji, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

## Załącznik nr 6 do SIWZ

(wzór)

……………………………………

/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/

przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Dostawę pojemników do pobierania i preparatyki krwi” nr ZP/PN-2/19 oświadczamy, że:

1)	utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie są powszechnie dostępne, tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 419 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.).

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Wykonawca wypełnia odpowiednio