Załącznik nr 4 do SIWZ

(wzór)

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

- Karty, odczynniki, materiały zużywalne oraz zestawy kontrolne.

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Karty do mikrokolumnowego pośredniego testu antyglobulinowego z surowicą poliwalentną – screening przeciwciał odpornościowych na 3 krwinkach, - zastosowana surowica antyglobulinowa poliwalentna zawiera minimalnie przeciwciała anty – IgG oraz anty – C3d, - Przewidywana ilość badań: 271 500. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | - Karty do mikrokolumnowego pośredniego testu antyglobulinowego z surowicą poliwalentną – właściwa próba krzyżowa w PTA LISS, - zastosowana surowica antyglobulinowa poliwalentna zawiera minimalnie przeciwciała anty-IgG oraz anty-C3d, - Przewidywana ilość badań: 216 250. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | - Karty do mikrokolumnowego testu enzymatycznego - screening przeciwciał odpornościowych na 12 krwinkach, - Przewidywana ilość badań: 5 000. | TAK / NIE * ) |  |
| 4. | - Karty do mikrokolumnowego bezpośredniego testu antyglobulinowego z surowicami monowalentnymi, - 1 badanie = reakcja z IgG + reakcja z C3d + autokontrola, - Przewidywana ilość badań: 1 100. | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | - Karta do mikrokolumnowego bezpośredniego testu antyglobulinowego z surowicami monowalentnymi, - 1 badanie = reakcja z IgG + IgA + IgM + C3c + C3d + autokontrola, - Przewidywana ilość badań: 180. | TAK / NIE * ) |  |
| 6. | - Karta z odczynnikami monoklonalnymi do wykonania pełnego badania grupy krwi wraz oznaczeniem izoaglutynin na krwinkach A1, -B (A-B-DVI+/DVI-/A1-B), - Przewidywana ilość badań: 108 000. | TAK / NIE * ) |  |
| 7. | - Karta z odczynnikami monoklonalnymi do kontroli antygenów grupowych u biorców krwi (A-B-DVI -/A-B-DVI -), - 1 karta = 2 badania, - Przewidywana ilość badań: 88 700. | TAK / NIE * ) |  |
| 8. | - Karta z odczynnikami monoklonalnymi do kontroli antygenów grupowych u dawców krwi (A-B-DVI+/A-B-DVI +), - 1 karta = 2 badania, - Przewidywana ilość badań: 215 000. | TAK / NIE * ) |  |
| 9. | - Karta z odczynnikami monoklonalnymi do oznaczenia grupy krwi u noworodka, - Przewidywana ilość badań: 15 100. | TAK / NIE * ) |  |
| 10. | - Karta do określania kategorii antygenu D, - Przewidywana ilość badań: 80. | TAK / NIE * ) |  |
| 11. | - Karta do BTA do oznaczania podklas IgG, - dwa rozcieńczenia przeciwciał anty-IgG1 i anty-IgG3 do różnicowania niskiego i wysokiego ryzyka hemolizy, - Przewidywana ilość badań: 60. | TAK / NIE * ) |  |
| 12. | - Karta do BTA do oznaczania IgG z rozcieńczeniami 1:10, 1:30, 1:100, 1:300 i 1:1000, - Przewidywana ilość badań: 60. | TAK / NIE * ) |  |
| 13. | - Karty do mikrokolumnowego pośredniego testu antyglobulinowego z surowicą monowalentną anty-IgG, - 1 karta = 2 badania, - Przewidywana ilość badań: 860. | TAK / NIE * ) |  |
| 14. | - Odczynnik LISS, - możliwość tworzenia zawiesin krwinek czerwonych wykorzystywanych w mikrotestach kolumnowych: PTA, BTA oraz w teście enzymatycznym, oznaczanie grupy, - objętość jednostkowego opakowania odczynnika 100 – 500 ml, - Ilość niezbędna do wykonania w/w testów przy użyciu własnych krwinek panelowych (uwzględniając ilość niezbędną również do zawieszenia krwinek panelowych). | TAK / NIE * ) | objętość jednostkowego opakowania odczynnika ......... ml |
| 15. | - Enzym proteolityczny, - Ilość niezbędna do wykonania testu enzymatycznego przy użyciu własnych krwinek panelowych. | TAK / NIE * ) |  |
| 16. | - Materiały zużywalne, kalibracyjne, kontrolne w ilości niezbędnej do przeprowadzenia wykazanej przez Zamawiającego ilości badań przez okres 48 miesięcy przy użyciu zaproponowanych urządzeń, - Ilość niezbędna do wykonania wyspecyfikowanych powyżej badań. | TAK / NIE * ) |  |
| 17. | Dostawa zestawów do wewnątrzlaboratoryjnej codziennej kontroli jakości badań i analizatorów - w ilości niezbędnej do wykonania kontroli 2 razy na dobę przez okres 48 miesięcy. | TAK / NIE * ) |  |
| 18. | Dostawa zestawów do zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej kontroli jakości badań immunohematologicznych (częstotliwość kontroli – 1 raz na kwartał) przez okres 48 miesięcy – w ilości 16 zestawów. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Usługa dostępu on-line umożliwiająca wypełnienie i wysłanie wyników drogą elektroniczną. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Konfiguracja materiału kontrolnego ma zapewnić wykonanie następujących badań: a) grupa krwi ABO, b) podgrupa A, c) oznaczenie antygenu D z układu Rh, d) oznaczenie fenotypu układu Rh, e) bezpośredni test antyglobulinowy, f) wykrywanie przeciwciał odpornościowych, g) identyfikacja przeciwciał odpornościowych. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Udział laboratorium w programie zewnętrznej kontroli jakości potwierdzony każdorazowo certyfikatem. | TAK / NIE * ) |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |  |
| 19. | Przechowywanie kart w temperaturze (+)18ºC – (+) 25ºC. | TAK / NIE * ) |  |
| 20. | Termin ważności dostarczonych kart i odczynników nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego, z wyjątkiem odczynników krwinkowych, których termin ważności nie może być krótszy niż 4 tygodnie od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności: - kart i odczynników ........ miesięcy - odczynników krwinkowych ….... tygodni od dnia dostawy do Zamawiającego |
| 21. | Karta do mikrokolumnowego pośredniego testu antyglobulinowego oraz testu enzymatycznego z podziałem na 6 – 8 kolumn. | TAK / NIE * ) |  |
| 22. | Ilość odczynników, kontroli i materiałów zużywalnych powinna zostać wyliczona na okres 48 miesięcy przy założeniu pracy w następującym systemie: 1) praca całodobowa, 2) 2 kontrole na dobę, 3) w ciągu doby 30 cykli badań w tym: a) 15 cykli – jednoczasowo 8 próbek w celu wykonania pełnej grupy krwi z przeciwciałami odpornościowymi, b) 15 cykli – jednoczasowo 8 próbek w celu wykonania prób zgodności (ABD dawcy i biorcy, przeciwciała odpornościowe, właściwa próba zgodności po 2 jednostki krwi dla każdego biorcy). | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

II. Dzierżawa dwóch w pełni automatycznych analizatorów immunohematologicznych kompatybilnych z zaoferowanymi kartami, odczynnikami, materiałami zużywalnymi oraz zestawami kontrolnymi.

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator wykonuje automatycznie całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Analizator przystosowany do pracy ciągłej (bez potrzeby wyłączania) wykonujący badania w oparciu o technologię testów mikrokolumnowych. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Analizator pracuje w systemie wolnego dostępu (możliwość doładowywania próbek, odczynników oraz uzupełniania płynów systemowych i usuwania odpadów bez przerywania pracy analizatora). | TAK / NIE * ) |  |
| 4. | Analizator z funkcją STAT w postaci wyodrębnionego kanału dedykowanego wyłącznie do próbek CITO bez czasu oczekiwania na zakończenie aktualnie trwających procesów na pokładzie analizatora. | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | Wydajność analizatora – min. 50 grup krwi z izoaglutyninami na krwinkach A1, B oraz badaniem przeglądowym w kierunku przeciwciał odpornościowych na godz. lub min. 100 badań przeglądowych w kierunku przeciwciał odpornościowych. | TAK / NIE * ) | Wydajność analizatora ...... grup krwi z badaniem przeglądowym w kierunku przeciwciał odpornościowych na godz. * ) lub ....... badań przeglądowych w kierunku przeciwciał odpornościowych* ) |
| 6. | Analizator o pojemności min. 150 próbek, współpracujący z probówkami pediatrycznymi zawierającymi małą objętość materiału badanego (50 µl). | TAK / NIE * ) | Analizator o pojemności ........ próbek |
| 7. | Analizator zintegrowany z jednostką sterującą z oprogramowaniem. | TAK / NIE * ) |  |
| 8. | Analizator wyposażony w UPS podtrzymujący napięcie przez min. 20 min. | TAK / NIE * ) |  |
| 9. | Komputer z monitorem, drukarką laserową, drukarką kodów kreskowych, laserowym czytnikiem kodów kreskowych oraz UPS (podtrzymujący napięcie przez min. 20 min.). | TAK / NIE * ) |  |
| 10. | Analizator posiada min. 2 niezależne moduły pipetujące, 2 wirówki. | TAK / NIE * ) | Analizator posiada ............... niezależne moduły pipetujące, ........... wirówki |
| 11. | Analizator posiada na pokładzie magazyn odczynników, w tym mikrokart, pozwalający na nieprzerwane wykonanie badań. | TAK / NIE * ) |  |
| 12. | Analizator posiada magazyn mikrokart z możliwością załadunku i identyfikacji min. 10 różnych rodzajów mikrokart (min. 200 szt.). | TAK / NIE * ) | magazyn mikrokart z możliwością załadunku i identyfikacji ........ różnych rodzajów mikrokart (......... szt.) |
| 13. | Statywy na próbki do badań dostosowane do probówek o średnicy od 10 do 16 mm. Możliwość umieszczenia probówek o różnej średnicy w jednym statywie. | TAK / NIE * ) | Statywy na próbki do badań dostosowane do probówek o średnicy .......... mm |
| 14. | Pozytywna identyfikacja odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności. | TAK / NIE * ) |  |
| 15. | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych w tym ISBT 128. | TAK / NIE * ) |  |
| 16. | Aktywny monitoring załadowanych na pokład odczynników przez oprogramowanie analizatora. Analizator zgłasza stan alarmowy, jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. | TAK / NIE * ) |  |
| 17. | System kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników: swoistość, aktywność. | TAK / NIE * ) |  |
| 18. | Automatyczne przygotowanie roboczej zawiesiny krwinek czerwonych. | TAK / NIE * ) |  |
| 19. | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów. | TAK / NIE * ) |  |
| 20. | Automatyczny system kontroli niezgodności aktualnych wyników badań z wynikami w archiwum. | TAK / NIE * ) |  |
| 21. | Elektroniczny rejestr numerów serii stosowanych odczynników. | TAK / NIE * ) |  |
| 22. | Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny). | TAK / NIE * ) |  |
| 23. | Funkcja automatycznego startu analizatora, natychmiastowe rozpoczęcie badania po włożeniu próbki do analizatora. | TAK / NIE * ) |  |
| 24. | Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora. | TAK / NIE * ) |  |
| 25. | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów oraz zakorkowanych probówek, co wyklucza możliwość uszkodzenia lub złamania igły pipetującej. | TAK / NIE * ) |  |
| 26. | Analizator ze zdublowanymi pojemnikami na płyny systemowe oraz odpady (czujnik przepełnienia pojemnika). | TAK / NIE * ) |  |
| 27. | Automatyczne usuwanie zużytych kart przez analizator. Kosz na odpady na pokładzie analizatora. | TAK / NIE * ) |  |
| 28. | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań. | TAK / NIE * ) |  |
| 29. | Programowanie domyślnych profili badań bez konieczności każdorazowego programowania badań dla próbek znajdujących się na pokładzie analizatora. | TAK / NIE * ) |  |
| 30. | Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione odczynnikami): a) grupa krwi układu ABO z użyciem odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI (-), anty-DVI (+), b) izoaglutyniny A1,B, c) badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) na krwinkach pulowanych, d) badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS), e) potwierdzenie grupy krwi w zakresie anty-A, anty-B, anty-D kategoria DVI (-) dla biorców oraz DVI (+) dla dawców, f) próby zgodności w środowisku PTA-LISS, g) bezpośredni test antyglobulinowy w zakresie: - anty-IgG, anty-IgM, anty-IgA, anty-C3c, anty-C3d, - anty-IgG-anty-C3d, h) identyfikacja przeciwciał na panelu min. 10 krwinkowym w PTA oraz teście enzymatycznym, i) oznaczanie fenotypu układu Rh (C, Cw, c, E, e), j) oznaczanie fenotypu układu Kell, k) oznaczanie pojedynczych antygenów z układów: MNSs, Kell, Kidd, Duffy, Lewis, l) oznaczanie profili antygenowych z układów: MNSs, Kell, Kidd, Duffy, Lewis. | TAK / NIE * ) | h) identyfikacja przeciwciał na panelu .......... krwinkowym w PTA oraz teście enzymatycznym |
| 31. | 1) Urządzenie zapewnia automatyczną transmisję danych (tj. odbiór zleceń oraz transfer wyników) do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego eKrew PLUS (firmy Marcel). 2) Zamawiający wymaga, aby na dzień pełnego zakończenia wdrożenia nowego systemu badań, oferowany przez Wykonawcę System współpracował z systemem informatycznym Zamawiającego. | TAK / NIE * ) |  |
| 32. | 1) Analizator fabrycznie nowy – 1 szt.; rok produkcji – nie starszy niż 2016 r. 2) Analizator fabrycznie nowy lub używany – 1 szt.; rok produkcji – nie starszy niż 2012 r. Analizator używany winien posiadać udokumentowany stan techniczny oraz przegląd techniczny wykonany przez serwis Wykonawcy. | TAK / NIE * ) | - Analizator fabrycznie nowy – 1 szt., rok produkcji: ………… - Analizator – 1 szt.: - fabrycznie nowy* - używany*, rok produkcji: ……… |

* )  - niepotrzebne skreślić

Wartość ewidencyjno-księgowa:

| Lp. | Przedmiot umowy | Ilość (w szt.) | Cena jednostkowa netto (w zł) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2x3+kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa analizatora: ............................ Wyposażenie: .................................... ............................................................ | 1 |  |  |  |
| 2. | Nazwa analizatora: ............................ Wyposażenie: .................................... ............................................................ | 1 |  |  |  |
| Łączna wartość: |  |  |  |  |  |

III. Dzierżawa systemu manualnego kompatybilnego z zaoferowanymi do analizatora kartami 
i odczynnikami.

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System manualny kompatybilny z zaoferowanymi do analizatorów kartami i odczynnikami w skład, którego wchodzą następujące urządzenia: | TAK / NIE * ) |  |
|  | Inkubator do mikrokolumn min. 24 karty – 6 szt. | TAK / NIE * ) | ........... kart |
|  | Inkubator do mikrokolumn min. 36 karty – 1 szt. | TAK / NIE * ) | ........... kart |
|  | Wirówka do mikrokolumn min. 12 kart – 6 szt. | TAK / NIE * ) | ........... kart |
|  | Wirówka do mikrokolumn min. 24 karty – 1 szt. | TAK / NIE * ) | ........... kart |
| 2. | Rok produkcji urządzeń wskazanych w pkt 1 nie starszy niż 2012. | TAK / NIE * ) | ................ rok (dla poz. 1) ................ rok (dla poz. 2) ................ rok (dla poz. 3) ................ rok (dla poz. 4) |

* )  - niepotrzebne skreślić

Wartość ewidencyjno-księgowa:

| Lp. | Przedmiot umowy | Ilość (w szt.) | Cena jednostkowa netto (w zł) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2x3+kwota podatku VAT |
| 1. | Inkubator do mikrokolumn min. 24 karty | 6 |  |  |  |
| 2. | Inkubator do mikrokolumn min. 36 karty | 1 |  |  |  |
| 3. | Wirówka do mikrokolumn min. 12 kart | 6 |  |  |  |
| 4. | Wirówka do mikrokolumn min. 24 karty. | 1 |  |  |  |
| Łączna wartość: |  |  |  |  |  |

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)